## Slide 1
LÁMPARA QUIRURGICA

## Slide 2
CÁLCULO DE ALTURA

## Slide 3
.
ALTURA IDEAL

## Slide 4
INSTALACIÓN DE TECHO CON Y SIN TECHO REBAJADO

## Slide 5
INSTALACIÓN MONITOR

## Slide 6
ALTURA IDEAL – MONITOR
Determina la altura del piso en el punto medio del monitor ("C"), mientras que la dimensión ("D") sugiere la altura del usuario.

## Slide 7
MAN TENIMIENTO PREVENTIVO

## Slide 8
MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CHECK LIST
SISTEMA DE EMERGENCIA
Apertura y limpieza interior;
Apretar conexiones eléctricas;
Medición del voltaje de la batería (individualmente debe ser de 8 voltios o más);
Funcionamiento de los LED indicadores del estado de funcionamiento;
Limpieza general del equipo.
Antes de realizar el mantenimiento, verificar que la sala esté descontaminada y apagar el disyuntor (interruptor principal) correspondiente al equipo que será sometido a mantenimiento.
MODELO TECHO
Abrir y limpiar las cúpulas;
Apretar conexiones eléctricas;
Verificar la nivelación del equipo;
Apretar los elementos de fijación;
Verificar el freno del movimiento basculante;
Mover los brazos que giran infinitamente (para evitar memoria de posición);
Verificar la integridad de las paradas;
Verificar el funcionamiento del control de pared;
Verificar el funcionamiento del control de arco de cada cúpula;
Limpieza general del equipo.

## Slide 9
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED

## Slide 10
MODELO – PARED

## Slide 11
1L
60.000 lux
PARA CIRURGIAS DE PEQUEÑO PORTE
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED

## Slide 12
PARA CIRURGIAS DE PEQUEÑO Y MEDIANO PORTE
4LE
160.000 lux
M1LE
160.000 lux
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED
3LE
130.000 lux

## Slide 13
ENTRENAMIENTO DEL USUARIO

## Slide 14
PARTES Y CARACTERISTICAS

## Slide 15
PARTES Y CARACTERISTICAS
Repasar las principales características de la lámpara quirúrgica adquirido por el cliente, diapositivas 17 a 37.
Tabla “INFORMACIÓN TÉCNICA”
Partes:
01 Acabado de pared
02 Eje principal
03 Articulación principal
04 Cúpula
05 Control de pared
06 Sistema de emergencia
07 Número de serie

## Slide 16
ANGULOS Y DIMENSIONES

## Slide 17
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED

## Slide 18
MOVIMIENTO DE LAS CÚPULAS

## Slide 19
MANIJAS LATERALES
El sistema tiene tres o cuatro manijas laterales para el movimiento, no estéril.*
*Excepto modelo 1L

## Slide 20
Controlado por el cirujano
Ajuste de campo en el mango (3LE,4LE)
MANGO
Para cambiar el tamaño del campo, simplemente gire el mango en el sentido de las agujas del reloj para aumentar y en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir; esta acción se puede realizar en el mango estéril.
Equipo cuenta con control estéril para ajuste en campo.
El equipo dispone de mango central estéril para posicionamiento y movimiento.

## Slide 21
CAMPO FIJO O AJUSTABLE

## Slide 22
RETIRAR Y COLOCAR EL MANGO
Mango esterilizable en autoclave fabricado en polímero flexible inyectado (silicona).
Más de 300 ciclos de autoclave (134°C 12min).
Atención Apriete el extremo y gírelo, presionando hacia abajo para retirar y presionando hacia arriba para colocar el mango.
Mango (Cúpulas 1L, 3LE, 4LE, M1LE y M1LEP)

## Slide 23
COMANDOS

## Slide 24
CONTROL DE PARED

## Slide 25
CÚPULAS 3LE, 4LE, M1LE, M1LEC, M1LEP, MONITOR
CONTROLES
PANEL DE CONTROL
Permite encender y apagar el equipo (transformador primario) de forma independiente para cada cúpula. Dispone de fusible de protección eléctrica.

## Slide 26
INTERRUPTOR
ENCENDER/APAGAR
INTERRUPTOR
ENCENDER/APAGAR
INTERRUPTOR
ENCENDER/APAGAR
CAJA DE COMANDO
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE

## Slide 27
CONTROL DEL ARCO

## Slide 28
CÚPULAS 3LE, 4LE, M1LE, M1LEC Y M1LEP
CONTROLES
PANEL DE CONTROL
Permite el ajuste de:
• Se enciende y apaga;
• Temperatura del color;
• Intensidad de la luz (20-100%);
• Endo (iluminación ambiental).

## Slide 29
CONTROL DE INTENSIDAD EN 8 NIVELES
Al encender el equipo, la intensidad de la luz estará en el nivel “6”.
El rango de ajuste es del 20% al 100% de la intensidad nominal.
CÚPULAS 3LE, 4LE, M1LE, M1LEC Y M1LEP

## Slide 30
CÚPULAS 3LE, 4LE, M1LE, M1LEC Y M1LEP
6500°K: ideal para visualización de “tejidos”
CONTROL DE TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DE 3000°K A 6500°K EN 9 NIVELES
3000 °K: ideal para visualización de “huesos”.

## Slide 31
CÚPULAS 3LE, 4LE, M1LE, M1LEC Y M1LEP
LUZ ENDO
Luz especial para video cirugías, no genera reflejos en las pantallas de los monitores y ayuda al cirujano a concentrarse. La luz endoscópica puede variar en intensidad.

## Slide 32
AJUSTE DE INTENSIDAD - CÚPULA 1L
Ajuste de intensidad de luz (20% – 100%)
Girando el potenciómetro puedes ajustar la intensidad de la luz.

## Slide 33
SISTEMA DE EMERGENCIA

## Slide 34
SISTEMA DE EMERGENCIA
COMPACTO
MONTAJE EN PARED
PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA
6 INDICADORES DE NIVEL DE BATERÍA
INDICADOR DE FALLO DE RED
INDICADOR DE BATERÍA DAÑADA
Es un sistema de alimentación de energía ininterrumpida (SAI) diseñado para garantizar la continuidad de los procedimientos quirúrgicos en caso de fallas en la red.

## Slide 35
18Ah
SISTEMA DE EMERGENCIA - TÉCNICA

## Slide 36
POSICIONAMENTO

## Slide 37
Mantenga siempre las cúpulas a una distancia mínima de 1 m para evitar la exposición a radiaciones superiores a 1000 W/m².
POSICIONAMIENTO DE LAS CÚPULAS
Las cúpulas deben colocarse a una distancia mínima de 1 metro del campo operatorio.
Las cúpulas deben colocarse de manera que los haces de luz incidan diagonalmente sobre el campo operatorio (reduce la incidencia de sombras).
Los controles del foco deben colocarse de manera que facilite el acceso para ajustar los parámetros de iluminación de la lámpara quirúrgica.
Tenga cuidado al acercar la cúpula al campo operatorio, ya que esto puede generar calor excesivo.

## Slide 38
CHECK LIST ENTRENAMIENTO DEL USUARIO

## Slide 39
CHECK LIST
PARTES Y CARACTERÍSTICAS
Características conforme modelo adquirido
ÁNGULOS Y DIMENSIONES
(alerta movimientos con parada)
MOVIMIENTO DE LAS CÚPULAS
Manijas laterales (no estériles)
Mango (estéril)
Ajuste del campo en el mango (estéril) campo fijo o ajustable
Retirar y colocar el mango
COMANDOS
Control de pared
Control en el arco (on/off , ajuste de intensidad, ajuste de temperatura de color, luz endo)
Ajuste intensidad - cúpula 1l
Sistema de emergencia
POSICIONAMIENTO
Parte del entrenamiento que vale la pena repasar, principalmente las distancias de operación.
No olvide obtener la firma de las personas que fueron capacitadas y del responsable de aceptar el servicio.

## Slide 40
PRE-INSTALACIÓN
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED

## Slide 41
Es responsabilidad del cliente realizar un análisis estructural del sitio de instalación, así como verificar la correcta forma de fijación del equipo, que por su uso requiere estar anclado a la pared. La capacidad de carga del punto de sujeción del equipo debe ser evaluada por un ingeniero especializado para tales efectos, teniendo en cuenta el mapa de carga. Bajo ninguna circunstancia el fabricante o técnico que realiza el servicio puede ser responsable de fallas estructurales causadas por la instalación de nuestros equipos.
PRE INSTALCIÓN - RESPONSABILIDADES

## Slide 42
Es importante asegurarse de que el equipo esté conectado a polo tierra local. Recuerde que la función de este cable es poner a tierra el equipo y proteger al usuario. Nunca deje de conectarlo a su sistema de puerto a tierra, como lo exige la norma ABNT NBR-5410 “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”.
No utilizar el cable de tierra anulará la garantía del equipo.
El uso de cableado inadecuado en el edificio provocará graves problemas en el funcionamiento del equipo y en el lugar de instalación. Un cableado inadecuado provoca que los cables se sobrecalienten.
La preinstalación del equipo sólo debe ser realizada por personas cualificadas. MENDEL no garantiza ningún daño que se produzca como resultado de una preinstalación inadecuada.
Se recomienda que la alimentación del circuito se suministre a través de un disyuntor,
que actuará como interruptor de apagado GENERAL.
Para dimensionar disyuntores, cables y otros componentes es necesario consultar la información de potencia y consumo energético en los esquemas eléctricos correspondientes.
PRE INSTALCIÓN - RESPONSABILIDADES

## Slide 43
PRE-INSTALACIÓN – FORMULÁRIO DE MEDIDAS

## Slide 44
PRE-INSTALACIÓN – FORMULÁRIO DE MEDIDAS
Notes: No capítulo dimensões verificar se o acabamento de parede não vai bater no teto

## Slide 45
PRE-INSTALACIÓN – FORMULÁRIO DE MEDIDAS

## Slide 46
MAPA DE CARGAS
Dimensiones del disco de fijación
Mx y My no concomitantes. Hay componentes
Área de contacto con la pared: 0,096m² (D=0,35m)
Carga operativa de la lámpara quirúrgica de 100 N (10 kg) según ABNT IEC 60601-2-41
Carga Accidental del 20% del Peso Propio

## Slide 47
*El fabricante podrá incluso sugerir el punto de instalación más adecuado, haciendo consideraciones prácticas sobre el correcto uso, la preferencia del usuario y las características del espacio de instalación/espacio disponible, sin embargo, la decisión final es del cliente.
PRE-REQUISITOS - DIMENSIONES
A la hora de elegir tu equipo, ten en cuenta las dimensiones de los brazos y su alcance, comparando la información con el espacio disponible en el lugar de instalación. Si tiene alguna pregunta adicional, solicite ayuda a la fábrica.*

## Slide 48
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED

## Slide 49
El uso de cableado inadecuado en el edificio provocará graves problemas en el funcionamiento del equipo y en el lugar de instalación. Un cableado inadecuado provoca que los cables se sobrecalienten.
PRE-REQUISITOS - ELÉCTRICOS
Se recomienda montar la lámpara quirúrgica directamente en una caja de conexiones eléctricas. Si esto no es posible, las líneas de suministro de energía entrantes deben cablearse de acuerdo con todos los códigos de construcción aplicables;
Los interruptores internos de la caja LTT solo conectan energía al transformador;
Se recomienda que la alimentación del circuito se alimente a través de un disyuntor, que actuará como interruptor de desconexión de alimentación GENERAL.
Todas las instalaciones eléctricas deberán cumplir con los requisitos de instalación eléctrica indicados por las normas de “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión” o norma equivalente.

## Slide 50
 | DESCRIPCIÓN | CONSUMO EN VA
LÁMPARA DE PARED | Cúpula LED 1L | 87
 | Cúpula LED 3LE | 206
 | Cúpula LED 4LE | 282
 | Cúpula LED M1LE | 359
 | Cúpula LED M1LEC | 369
 | Monitor | 187
PRE REQUISITOS - ELÉCTRICA - CONSUMO

## Slide 51
PRE-INSTALACIÓN TIPO DE PARED

## Slide 52
PERFORACIÓN QUE ATRAVIESA
PARED DE ALBAÑILERÍA
NOTA: Tubos corrugados, elementos de fijación y cajas de conexiones (artículos amarillos), suministrados e instalados por el cliente.

## Slide 53
PERFORACIÓN QUE NO ATRAVIESA
PARED DE ALBAÑILERÍA
NOTA: Tubos corrugados, elementos de fijación y cajas de conexiones (artículos amarillos), suministrados e instalados por el cliente.

## Slide 54
PARED DRYWALL (YESO)
PERFORACIÓN EN LA ESTRUTURA METÁLICA
La Lámpara quirúrgica debe montarse con anclaje a la estructura metálica.
NOTA: Tubos corrugados, elementos de fijación y cajas de conexiones, suministrados e instalados por el cliente.

## Slide 55
PARED DRYWALL (YESO)
DETALLES ESTRUCTURALES

## Slide 56
PRE-INSTALACIÓN
PERFORACIÓN QUE ATRAVIESA

## Slide 57
Dimensiones de perforación para la fijación del equipo.
Para trazar el orificio de fijación de la lámpara quirúrgica, siga los pasos que se muestran a continuación.
Antes de perforar la pared, asegúrese de que la distancia entre los centros de los agujeros sea de 277 mm. Si lo prefieres podemos enviarte una plantilla de perforación.

## Slide 58
Herramientas y materiales

## Slide 59
Fijación a la pared – Mediante perforación que atraviesa
HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA FIJAR EL DISCO A LA PARED:
Taladro de impacto con función de percutor, portabrocas de 14 mm de capacidad;
Brocas para concreto de 9/16“ o 14 mm;
Dos llaves combinadas de 19 mm.
MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN:
(Debe ser proporcionado por el cliente si es necesario.)
Barra roscada FTR (acero clase 5.8 - equivalente a ASTM A36) ½” 12 alambres, galvanizada (para calcular la cantidad, verifique el espesor de la losa y agregue 150 mm);
Tuercas hexagonales ½” 12 alambres galvanizados (cantidad 12 unidades);
Arandelas planas con borde ancho de ½“ galvanizadas. (cantidad 12 unidades).
Fijación directa a la pared

## Slide 60
PERFORACIÓN QUE ATRAVIESA LA PARED DE ALBAÑILERÍA
El cliente deberá proporcionar perforaciones según “DIMENSIONES DE PERFORACIÓN PARA FIJACIÓN DEL EQUIPO”, barra roscada de ½”, arandelas y tuercas de ½” para la fijación del disco a la pared.

## Slide 61
PRE-INSTALACIÓN
PERFORACIÓN NO ATRAVIESA

## Slide 62
Para trazar el orificio de fijación de la lámpara quirúrgica, siga los pasos que se muestran a continuación.
Antes de perforar la pared, asegúrese de que la distancia entre los centros de los agujeros sea de 277 mm. Si lo prefieres podemos enviarte una plantilla de perforación.
Dimensiones de perforación para la fijación del equipo.

## Slide 63
Ferramentas e Materiais

## Slide 64
Fijación a la Pared – Mediante Perforación que no atraviesa
HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA FIJAR EL DISCO :
Taladro de impacto con función de percutor, portabrocas de 14 mm de capacidad;
Brocas para concreto de 9/16“ o 14 mm;
Dos llaves combinadas de 19 mm.

## Slide 65
Fijación a la Pared – Mediante Perforación que no atraviesa
MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN:
(Debe ser proporcionado por el cliente, si es necesario)
Barra roscada FTR (acero clase 5.8 - equivalente a ASTM A36) ½” 12 alambres, galvanizada (para calcular la cantidad, verifique el espesor de la pared y agregue 150 mm);
Tuercas hexagonales ½” 12 roscas galvanizadas (cantidad 12 unidades);
Arandelas planas con borde ancho de ½“ galvanizadas. (Cantidad 12 unidades);
Liner de inyección (Cantidad 3 unidades);
Fijador químico Fischer FIS V 410 C (cartucho de 410 ml): El número de cartuchos puede variar según el diámetro y la profundidad de los orificios (para orificios con un diámetro de 14 mm y una profundidad de 150 mm, el rendimiento es de quince fijaciones);
Boquilla mezcladora para fijador químico.
Cepillo tubular de acero de 16 mm de diámetro (cerdas de al menos 200 mm)
Aplicador de fijador químico.
Bomba de aire manual o compresor de aire para limpiar agujeros.
https://www.fischerbrasil.com.br/pt-br/products/chumbadores-quimicos/resina-de-injecao/resina-de-injecao-fis-v-fis-vs-low-speed-fis-vw-high-speed/538131-fis-v-410-c

## Slide 66
PERFORACIÓN QUE NO ATRAVIESA LA PARED DE ALBAÑILERÍA
Las barras roscadas así como arandelas, tuercas y fijador químico con aplicador serán proporcionados por el cliente. Las barras roscadas con tuercas y arandelas deben ser de ½”. Para este ejemplo sugerimos fijar con anclaje químico y liner si es necesario.

## Slide 67
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED SIN EMERGENCIA

## Slide 68
CONDUCTOS ELÉCTRICOS, CAJAS DE CONEXIONES Y CABLEADO
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED SIN EMERGENCIA

## Slide 69
1,2m
2,3m
Para pasar cables eléctricos utilice ducto de 1” y dos cajas de luz de 4x2 (porporcionadas por el cliente).
Para el paso de cables utilizar 2 cajas de luz 4X2 (proporcionadas por el cliente) y conductos de 1” (proporcionadas por el cliente).
Lámpara Quirúrgica Sin Emergencia
 | ALTURA – Base para instalación de la caja de conexiones de fijación de la lámpara quirúrgica.
 | Si la puerta es de correr, respeta las distancias adecuadas para que se abra sin chocar con el equipo instalado en la pared.

## Slide 70
La caja de control de la lámpara quirúrgica (LTT) debe superponerse con las siguientes dimensiones:
21cm (alto)
21cm (ancho)
10cm (profundidad)
Lámpara Quirúrgica Sin Emergencia
 | ALTURA Altura mínima do teto de 2,65m
 | Si la puerta es de correr, respeta las distancias adecuadas para que se abra sin chocar con el equipo instalado en la pared.

## Slide 71
CABLEADO ELÉCTRICO
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED SIN EMERGENCIA

## Slide 72
Diagrama Eléctrico – Lámpara Quirúrgica sin emergencia
Diagrama eléctrico de la lámpara quirúrgica de pared.
La habitación debe estar preparada y con los cables tendidos, los calibres de los cables deben ser calculados por el hospital ya que pueden variar según la distancia.

## Slide 73
PRE-INSTALACIÓN CHECK LIST
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED SIN EMERGENCIA

## Slide 74
CHECK LIST
Antes de llamar a asistencia técnica autorizada para instalar su equipo, verifique los siguientes puntos de preinstalación:
Fue retirado equipo instalado?
Fue realizada perforación para fijar el equipo?
Fue pasado conducto según las instrucciones?
Fue pasado el cableado eléctrico según el diagrama eléctrico?
Fue instalado conducto para el cableado de señal? (si aplica)
Fue realizada la reserva de la sala para el día de la instalación?
Fue comprado el material para la instalación (barras roscadas, arandelas, tuercas, anclaje químico, etc...) (si aplica)
Fue colocado a disposición una persona de mantenimiento para acompañar los técnicos que instalarían el equipo?
Fue reservado tiempo del personal para la capacitación después de la instalación?
Por favor enviar foto de la preinstalación.

## Slide 75
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED CON EMERGENCIA

## Slide 76
CONDUCTOS ELÉCTRICOS, CAJAS DE CONEXIONES Y CABLEADO
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED CON EMERGENCIA

## Slide 77
1,2m
2,3m
Para el paso de cables utilizar 3 cajas de luz 4X2 (proporcionadas por el cliente) y conductos de 1” (proporcionadas por el cliente).
Lámpara Quirúrgica Con Emergencia
 | ALTURA – Ver manual Altura mínima del techo de 3,40m
 | ALTURA – Base para instalación de la caja de conexiones de fijación de la lámpara quirúrgica.
 | Si la puerta es de correr, respeta las distancias adecuadas para que se abra sin chocar con el equipo instalado en la pared.

## Slide 78
Lámpara Quirúrgica Con Emergencia
Sistema de Emergencia se empotra con las siguientes dimensiones:
38cm (alto)
24cm (ancho)
22cm (profundidad)
La caja de control de la lámpara quirúrgica (LTT) debe superponerse con las siguientes dimensiones:
21cm (alto)
21cm (ancho)
10cm (profundidad)
 | ALTURA Altura mínima del techo de 3,40m
 | Si la puerta es de correr, respeta las distancias adecuadas para que se abra sin chocar con el equipo instalado en la pared.

## Slide 79
CABLEADO ELÉCTRICO
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED CON EMERGENCIA

## Slide 80
Diagrama Eléctrico – Lámpara Quirúrgica con emergencia
Diagrama eléctrico de la lámpara quirúrgica de pared con emergencia.
La habitación debe estar preparada y con los cables tendidos, los calibres de los cables deben ser calculados por el hospital ya que pueden variar según la distancia.

## Slide 81
PRE-INSTALACIÓN CHECK LIST
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PARED CON EMERGENCIA

## Slide 82
CHECK LIST
Antes de llamar a asistencia técnica autorizada para instalar su equipo, verifique los siguientes puntos de preinstalación:
Fue retirado equipo instalado?
Fue realizada perforación para fijar el equipo?
Fue pasado conducto según las instrucciones?
Fue pasado el cableado eléctrico según el diagrama eléctrico?
Fue instalado conducto para el cableado de señal? (si aplica)
Fue realizada la reserva de la sala para el día de la instalación?
Fue comprado el material para la instalación (barras roscadas, arandelas, tuercas, anclaje químico, etc...) (si aplica)
Fue colocado a disposición una persona de mantenimiento para acompañar los técnicos que instalarían el equipo?
Fue reservado tiempo del personal para la capacitación después de la instalación?
Por favor enviar foto de la preinstalación.

## Slide 83
Análise Crítica | Nome | Visto | Data | Vigência
Elaborado por: | Audrey Teixeira |  | 22/01/24 | 22/01/24
Revisado por: | Péricles Damin |  | 22/01/24 | 
Aprovado por: | Gisele Fontoura |  | 22/01/24 | 
FINAL DE ESTE CAPITULO